Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (3/09/2026/SPECJALMED)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zakup dwóch fabrycznie nowych aparatów EKG

| PARAMETRY TECHNICZNE – APARAT EKG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Pełna nazwa urządzenia, model, producent | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem | TAK |  |
|  | Rozmiar ekranu, min. 10” | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość, min. 1920x1200 | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia ekranu, min. 25 stopni | TAK, podać |  |
|  | Waga aparatu max. 4 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2500 mAh | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy aparatu na zasilaniu akumulatorowym min. 4h | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max. 3 h | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Tryb oszczędzania energii | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 [mm] | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania papieru, min. w formie składanki | TAK |  |
|  | Przesuw papieru, min. 5/6,25/10/12,5/25/50 [mm/s] | TAK |  |
|  | Wzmocnienie, min. 1,25/2,5/5/10/20 | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa, min. 100 [MΩ] | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego min. 140 [dB] | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 64 000 [Hz]/kanał | TAK, podać |  |
|  | Przetwornik A/C min. 24 bity | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca, z częstotliwością min. 80 000 [Hz]/kanał | TAK, podać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Filtr dolno-przepustowy, min. 350/300/270/150/100/75 [Hz] | TAK |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
|  | Pomiar rytmu serca w zakresie, min. 30-300 bpm | TAK |  |
|  | Analiza HRV | TAK |  |
|  | Wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  |
|  | Formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
|  | Raport mapy odcinków ST | TAK |  |
|  | Wydruk, min. 250 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie wykonanego badania przed wydrukiem oraz zmiany parametrów wydruku min. formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta w celu porównania badań | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji punktów pomiarowych wzorca krzywej EKG oraz przeprowadzenie ponownej analizy | TAK |  |
|  | Możliwość 5-krotnego powiększenia segmentów krzywej EKG | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów, min. 100 000 badań | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w algorytm sztucznej inteligencji (AI) do analizy zapisu EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia algorytmu sztucznej inteligencji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Wskaźnik włączonego algorytmu AI (sztucznej inteligencji) widoczny na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji badań, funkcja export/import badań przy użyciu zewnętrznego nośnika danych | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia / wyłączenia opcji wydruku na drukarce wbudowanej w aparat, z wykorzystaniem jednego przycisku lub ikony | TAK |  |
|  | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w min. WiFi, port LAN (RJ45) oraz 2xUSB 2.0 1xUSB C, Bluetooth | TAK |  |
|  | Obsługa czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Kontrola podłączenia każdej elektrody | TAK |  |
|  | Funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |
|  | zapis danych w formatach, min. PDF, DICOM, JPG, BMP, PNG | TAK |  |
|  | Automatyczny eksport badania po wykonaniu do folderu na komputerze przy pomocy serwera FTP | TAK |  |
|  | Obsługa listy zleceń w oparciu o protokół min. DICOM WORKLIST, HL7 | TAK |  |
|  | Wysyłanie badań w oparciu o protokół DICOM STORAGE | TAK |  |
|  | Integracja z serwerem HIS/RIS/PACS zamawiającego (MMEDICA,Medidok) w zakresie zleceń | TAK |  |
|  | Koszt licencji HIS/RIS/PACS po stronie zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania oferty o funkcjonalność kalkulacji 18 odprowadzeniowego EKG z 12 standardowych odprowadzeń | TAK |  |
| Wyposażenie wymagane dla oferowanego aparatu EKG |  |  |  |
|  | Wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę lub koszyk , możliwością szybkiego demontażu aparatu do celów transportowych- 1 sztuka | TAK |  |
|  | Dedykowana torba na aparat do transportu, wizyt domowych 1 sztuka | TAK |  |
|  | Elektrody klamrowe, pas z elektrodami blaszkowymi lub elektrody gruszkowe - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Papier termiczny do wydruku – 25 sztuk | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące, podać ile | TAK |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego z obsługi aparatu | TAK |  |